ООО «ИнтерМикс»

КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

СИНУС-1600

Руководство по эксплуатации

Санкт-Петербург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРЕДИСЛОВИЕ...........................................................................................................................2

2. ВСТУПЛЕНИЕ..............................................................................................................................3

3. БЕЗОПАСНОСТЬ.........................................................................................................................3

4. ОПИСАНИЕ..................................................................................................................................3

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА СИНУС-1600……………………..................................3

4.2. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.....................................................................................3

4.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ КЛЕММ И КЛАВИАТУРЫ...............................................4

4.3.1. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ........................................................................................................4

4.3.2. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ...................................................................................................5

4.4. ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ...........................................................................6

4.5. КЛАВИАТУРА.......................................................................................................................7

4.6. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА........................................................................................8

5. ХРАНЕНИЕ...................................................................................................................................8

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКТА..................................................................................................8

6.1. ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКТА К РАБОТЕ.............................................................................8

6.2. ПОДГОТОВКА ПИТАНИЯ КОМПЛЕКТА.............................................................................8

6.3. ИСПЫТАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ....................................................9

6.3.1 ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ …………………………………………………………………………..…….9

6.3.2 ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ………………………………………………………………………..……….9

7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.......................................................................................................9

8. ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................9

8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.................................................................................9

8.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ……………………………………………………..……….10

8.3. СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ……………………………………………………………..……10

8.4. СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ………………………………………………...………10

- 1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы благодарим вас за покупку нашего Комплекта для проверки автоматических выключателей. Комплекты Синус-1600 являются серией новых испытательных средств высокого качества, простых и безопасных в работе.

Чтение данного руководства поможет избежать ошибок в испытаниях и предотвратит возможные проблемы в работе комплекта.

В данном руководстве мы используем три вида предупреждений, а именно:

- • текст в рамке описывает возможныe опасности и для Пользователя, и для комплекта;

- • текст в рамке, начинающийся со слова „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", описывает условия возникновения опасности для жизни и здоровья Пользователя, если требования Руководства не будут соблюдаться;

- • слово " ВНИМАНИЕ" начинает описание случаев, когда игнорирование требований Руководства может привести к нарушению процесса испытаний;

- • слово " Предупреждение! " предшествует тексту о возможных (конечных) проблемах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед работой с комплектом необходимо изучить данное Руководство, тщательно соблюдать правила защиты, а также рекомендации Изготовителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Комплекты Синус-1600 могут эксплуатироваться только компетентными людьми, имеющими право работать с электронными приборами. Использование комплекта неквалифицированными людьми может быть причиной его повреждения, а также причиной серьезной опасности для Пользователя.

2. ВСТУПЛЕНИЕ

Данное Руководство описывает Комплект для испытания автоматических выключателей Синус-1600. Тщательное изучение Руководства позволяет избежать ошибок, которые могли бы привести к повышению опасности для Пользователя или ухудшению точности измерений.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект Синус-1600 предназначен для испытания автоматических выключателей с номинальным током от 10А до 100А, т.е. ток выдаваемый комплектом от 20А до 1600А.

Для того, чтобы гарантировать правильную работу комплекта и требуемую точность результатов измерений, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- • перед началом эксплуатации комплекта необходимо изучить данное Руководство полностью;

- • комплект должен эксплуатироваться исключительно подготовленными людьми, аттестованными по требованиям безопасности;

- • НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- ⇒ Поврежденный полностью или частично комплект;

- ⇒ Провода с поврежденной изоляцией;

- ⇒ Комплект, который хранился в течение длительного времени в плохих условиях (например, в помещениях с повышенной влажностью);

- • Прежде чем начинать испытания, следует проверить правильность схемы подключения разъёмов и клемм;

- • Любой ремонт комплекта может выполняться только представителями авторизованного Сервисного Центра.

4. ОПИСАНИЕ

4.1. Характеристики комплекта  СИНУС-1600.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТА  СИНУС-1600:

- • Испытание электромагнитного расцепителя автоматических выключателей;

- • Испытание теплового расцепителя автоматических выключателей;

- • Испытание полупроводникового расцепителя автоматических выключателей;

- • Большой, легко читаемый жидкокристаллический дисплей;

- • Хорошее качество комплектов и эргономичность измерений в сочетании с портативностью.

4.2. Стандартная комплектация

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Измеритель и задатчик тока синусоидальной формы СИНУС-1600 | 1 шт. |
| Провод силовой 1 м сечением 70 мм. кв. | 2 шт. |
| Провод питающий 2x2.5 мм. кв. | 1 шт. |

4.3. Расположение разъёмов, клемм и клавиш (рис. 1).

4.3.1. Разъём питания, автоматический выключатель защиты, клавиша включения управления, силовые клеммы комплекта находятся на его задней панели:

1 Клавиша включения подаёт питание на цепи управления.

2 Силовые клеммы (с них снимается ток для испытания автоматических выключателей).

3 Клемма заземления

4 Сетевой кабель.

Рис.1. Задняя панель комплекта СИНУС-1600

4.3.2 Жидкокристаллический дисплей, клавиатура, автоматический выключатель, разъем синхронизации и кнопка сброса находятся на передней панели комплекта (рис. 2):

1 Жидкокристаллический дисплей для отображения значений задания ШИМ и времени прохождения тока, и измеренных значений тока и времени.

2 Клавиатура для задания значений ШИМ, времени прохождения тока, запуска и остановки процесса испытания автоматических выключателей.

3 Разъем для синхронизации (используется при поверке комплекта).

4 Автоматический выключатель защищает IGBT транзисторы при сбое в работе комплекта.

5 Кнопка сброса для приведения микроконтроллера в начальное состояние при срабатывании защит комплекта.

Рис.2. Передняя панель комплекта СИНУС-1600

4.4. Жидкокристаллический дисплей (рис. 3):

1. А УСТАНОВКА СИЛЫ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ТОКА – показывает значение ШИМ, возможные значения 100 – 2000.

2. В УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ – показывает значение времени прохождения испытательного тока, возможные    значения 2 – 254 и ДЛИТ.

Установленное время вычисляется по следующей формуле:

T =  D  X  0,01

T – установленное время, с

D – значение шкалы дисплея

Примечание: Не рекомендуется вводить нечетное значение времени прохождения испытательного тока.

3. С:

I ИЗМЕРЕНИЕ  -показывает измеренное значение силы испытательного  тока.

T ИЗМЕРЕНИЕ   -показывает измеренное значение времени

Рис.3. Жидкокристаллический дисплей

4.5. Клавиатура (рис. 4):

1. Клавиша А при нажатии комплект переходит в режим установки значения ШИМ. При двойном нажатии происходит сброс значения ШИМ.

2. Клавиша В при нажатии комплект переходит в режим установки значения времени. При двойном нажатии происходит сброс значения времени.

3. Клавиша С при нажатии начинается прохождение тока через испытуемый автомат в соответствии с установленными значениями ШИМ и времени.

4. Клавиша D при нажатии задаётся режим длительного прохождения испытательного тока.

5. Клавиши 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 установки значений ШИМ и времени прохождения испытательного тока.

6. Клавиша  - для уменьшения силы испытательного тока по шагам 10 значений ШИМ. При удержании клавиш происходит автоматическое увеличение или уменьшение силы испытательного тока.

7. Клавиши + для увеличения силы испытательного тока по шагам 10 значений ШИМ. При удержании клавиш происходит автоматическое увеличение или уменьшение силы испытательного тока.

8. При запуске комплекта в длительном режиме остановка его происходит при нажатии любой клавиши.

Рис.4. Клавиатура

4.6. Соединительные провода.

1 Шнур питания – рекомендуется использовать только шнур, поставляемый в комплекте.

2 Силовые провода – производителем даются на максимальные токи. Возможно применение других силовых проводов, при этом не гарантируются заявленные значения тока.

5. ХРАНЕНИЕ

При хранении комплекта необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- • отключить от комплекта все провода;

- • протереть насухо комплект и принадлежности;

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКТА

Необходимо тщательно изучить содержание данной главы для правильной работы с комплектом.

6.1. Подготовка комплекта к работе

Перед началом проверки автоматических выключателей необходимо:

- • убедиться, нет ли повреждений корпуса комплекта;

- • проверить, нет ли повреждений изоляции соединительных проводов;

- • проверить возможность подключения силовых проводов к автоматическим выключателям.

6.2. ПОДГОТОВКА ПИТАНИЯ КОМПЛЕКТА

ВНИМАНИЕ: Питание комплекта должно осуществляться от сети 220В с током нагрузки 40А (рис. 5)

Рис.5. Схема подключения комплекта для проверки автоматических выключателей

6.3. ИСПЫТАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

После подключения комплекта к сети 220В согласно рис.5 включается автоматический выключатель защиты и клавиша включения управления. После появления индикации приступить к испытаниям.

6.3.1. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

1 вариант: нажимая или удерживая клавишу + довести значение силы испытательного тока до срабатывания испытуемого автоматического выключателя.

2 вариант: набрать предполагаемое значение ШИМ и время 0,02сек нажать клавишу С и в зависимости от полученного значения силы испытательного тока скорректировать его до необходимого значения.

6.3.2. ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

1 вариант: нажимая или удерживая клавишу + довести значение силы испытательного тока до необходимого значения, затем ввести значение времени длительное клавишей D. Нажать клавишу С и дождаться срабатывания испытуемого автоматического выключателя.

2 вариант: набрать предполагаемое значение ШИМ и время 0,02 сек нажать клавишу С и в зависимости от полученного значения силы испытательного тока скорректировать его до необходимого значения. Затем ввести значение времени длительное клавишей D. Нажать клавишу С и дождаться срабатывания испытуемого автоматического выключателя.

- 7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

  - 7.1. Предупреждения и информация, отображаемые на дисплее комплекта

| Комплекты имеют сообщения на дисплее о его состоянии и предупреждения, связанные с работой комплекта или с внешними условиями. | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Отказ силовой цепи | 1. Ложное срабатывание защиты 2.Неисправность IGBT транзисторов | 1. Нажать кнопку СБРОС. 2. Обратиться в Сервисный центр. |
| Останов вентилятора. | 1.Перегрев комплекта 2.Неисправность вентилятора | 1. Дать время для остывания. 2. Обратиться в Сервисный центр. |

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

### 8.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения параметров без допусков являются справочными.

8.1.1 Форма испытательного тока – синусоидальная частотой 50 Гц

8.1.2 Поддиапазоны регулирования и измерения силы испытательного тока, кА:

-  «200 А»                                                                                                         20..…200;

-  «1600 А»                                                                                                       200…1600.

8.1.3  Приведенная погрешность измерения силы  испытательного тока, %, не более + 3.

8.1.4 Диапазон задания и измерения длительности протекания испытательного тока в кратковременном режиме, с                                                                                          0,02…2,54.

8.1.5 Диапазон измерения длительности протекания испытательного тока и времени отключения АВ в длительном режиме, с                                                                         0,02…999,99.

8.1.6 Относительная погрешность измерения длительности протекания испытательного тока и времени  отключения, %, не более                                                                                + 3.

8.1.7. Комплект обеспечивает два режима работы: кратковременный и длительный.

8.1.8. В зависимости от режима работы, значения сетевого питающего напряжения и от используемых выводов, Комплект обеспечивает следующие максимальные значения длительности испытательного тока, определяемые допустимым нагревом нагрузочного трансформатора (табл. 1):

Таблица 1

| Значения тока, А | Режим испытаний | Напряжение питающей сети, В | Длительность протекания тока, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | длительный, кратковременный | 220 | 300 |
| 1000 | длительный, кратковременный | 220 | 60 |
| 1600 | длительный, кратковременный | 220 | 60 |

Примечания:  В случае срабатывания в процессе работы датчика температуры (ДТ), что сигнализируется  выводом надписи на жидкокристаллический дисплей, а также при непрерывной длительности испытательного тока больше указанного в таблице 1, требуется перерыв продолжительностью не менее 60 мин для охлаждения силового трансформатора.

8.1.9. Питание Комплекта должно осуществляться от сети (220+22)В частотой 50 Гц.

8.1.10. Требования к питающей сети 220  В.

Для нормального функционирования Комплекта подводящая сеть должна обеспечивать

силу тока  в кратковременном режиме при максимальной силе испытательного

тока (Iмакс=1600 А), А,     не более                                                                                            40;

8.1.11. Мощность, потребляемая Комплектом, должна быть, кВА:

- в кратковременном режиме (Iмакс = 1600А), не более                                                           9;

- в длительном режиме (Iмакс= 500А), не более                                                                       3;

8.1.12. Максимальное значение силы тока, потребляемого из сети, А, не более              40;

8.1.13. Время установления рабочего режима комплекта должно быть,

мин, не более                                                                                                                              1;

8.1.14. Габаритные размеры и масса  БС,  не более:

Длина, мм	                500

Ширина, мм	                200;

Высота, мм	                400;

Масса, кг	                  18.

8.1.15. Комплект сохраняет технические характеристики при сроке службы, лет, не более 7

8.2. Сведения об Изготовителе: ООО «ИнтерМикс», Россия

192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 86А

(812) 622-17-21, 324-46-57

e-mail: intermixspb@gmail.com   internet: www.intermix.su

8.3. Сведения о Сервисном Центре.

Гарантийный и послегарантийный ремонт комплекта осуществляют авторизованные Сервисные центры. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи. Обслуживанием Пользователей в России занимается Сервисный центр в г. Санкт Петербург, расположенный по адресу: 192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 86А,

ООО «ИнтерМикс»

(812) 622-17-21, 324-46-57                                                                             Заводской номер ………..

e-mail: internet: intermixspb@gmail.com ,www.intermix.su

- Дата выпуска ………………

Дата продажи ……………….